## 一覧ver (2)
別紙１３
院外用
MRI検査前チェックリスト |  |  | 金属の有無だけでなく、MRI検査の可否を確認してください。
対象物 | 検査可否 | 備考：該当する場合はチェックしてください。
ペースメーカー | × | 禁忌。MRI検査不可。
埋込型除細動器 | ×
脳室シャントチューブ | ×
人工内耳、人工中耳 | ×
義眼 | △ | 磁性体が含まれる場合は不可。それ以外は可。
歯科用インプラント（磁石式） | △ | 稀にではあるが装着力が減じる可能性があることを説明し、了承された場合のみ可。
冠動脈ステント | △ | 術後6週間以上経過すれば可。（当院規定）
下大静脈フィルター | △
血管内ステント | △
脳動脈瘤クリップ | △ | 指示医が手術をした病院にMRI可否を問い合わせする。
心臓人工弁 | △
埋め込み心電計 | △
外科手術の金属 | △
人工肛門 | △ | 外せない磁性体クリップがある場合は不可。
内視鏡クリップ | △ | オリンパス製は可。それ以外は不可。体外にでたら可。
避妊リング、IUD | △ | 銅が含まれるものは不可。
事故等による体内金属 | △ | 材質不明のものは不可。検査の必要性を考慮し判断。
置き針 | △ | 施術したところに確認が必要。
美容形成用金糸 | △ | 発熱の恐れあり。指示医説明のもと注意して撮影。 診療情報提供書のFAX送信時に、対象物の部位と依頼医が説明した旨を記載してください。
入れ墨 | △
保温用下着 | △
胸骨ワイヤー | 〇
白内障レンズ | 〇
ヘルニアメッシュ | 〇
CVポート | 〇
前立腺癌等密封小線源 | 〇
脱着可能物
アイメイク | × |  | 化粧を落とす。
カラーコンタクトレンズ | × |  | すべてはずして撮影。
ホッカイロ、エレキバン | ×
補聴器 | ×
ニトロダーム | ×
自己血糖測定器 | ×
ニコチンパッチ等の各種貼付薬 | ×
時計、装飾品、携帯電話、財布等 | ×
〇：MRI検査可 △：条件付きMRI検査可 ×：MRI検査不可
・材質不明のものがある場合は撮影できません。治療を受けた病院にMRI検査の可否をご確認ください。 ・MRI検査歴があっても新たに金属を挿入していることがあります。検査毎に金属確認をしてください。 ・MRI室、放射線科で、危険と判断した場合は検査できないことがあります。
公立学校共済組合 東北中央病院 2022.5

## 一覧ver
対象物 | 検査可否 | ☑ | 備考：該当する場合はチェックしてください。
ペースメーカー | △ |  | 手帳を確認し、MRI対応でも誤作動チェックが必要であり、循環器内科で日程を決め、循環器医師、ME立ち合いのもとで行う。
埋め込み型除細動器 | △
冠動脈ステント | △ |  | 術後6週間以上経過すれば可。（当院規定）
心臓人工弁 | △ |  | 指示医が手術をした病院にMRI可否を問い合わせする。
埋め込み心電計 | △
脳動脈瘤クリップ | △
脳室シャントチューブ | △
下大静脈フィルター | △
血管内ステント | △
外科手術の金属 | △
脊髄電気刺激装置 | △ |  | 検査前にMRIモードに本人が変更する。技師2人で確認しノーマルモードで撮影。予約前にMRIに日時確認する。
人工内耳、人工中耳 | × |  | 破損する。
内視鏡クリップ | △ |  | オリンパス製は可。それ以外は不可。体外にでたら可。
避妊リング、IUD | △ |  | 銅が含まれるものは不可。
人工肛門 | △ |  | 外せない磁性体クリップがある場合は不可。
前立腺癌等密封小線源 | 〇
義眼 | △ |  | 磁性体が含まれる場合は不可。
白内障レンズ | 〇
ヘルニアメッシュ | 〇
CVポート | 〇
歯科用インプラント | △ |  | 磁石で装着するタイプは磁力が低下する恐れあり。
美容形成用金糸 | △ |  | 発熱の恐れあり。指示医説明のもと注意して撮影。
入れ墨 | △
置き針 | △ |  | 施術したところに確認が必要。
事故等による体内金属 | △ |  | 材質不明のものは不可。検査の必要性を考慮し判断。
脱着可能物
アイメイク | × |  | 化粧を落とす。
カラーコンタクトレンズ | × |  | すべてはずして撮影。
ホッカイロ、エレキバン | ×
補聴器 | ×
ニコチンパッチ | ×
ニトロダーム | ×
時計、装飾品、 携帯電話、財布など | ×
〇：MRI検査可 △：条件付きMRI検査可 ×：MRI検査不可
・金属をMRI装置に持ち込むと、破損、発熱、誤作動、吸着事故、死亡事故につながる恐れがあります。 ・金属の有無だけでなく、MRI検査の可否を確認してください。 ・材質不明のものがある場合は撮影できません。治療を受けた病院にMRI検査の可否を確認してください。 ・MRI検査歴があっても新たに金属を挿入していることがあります。検査毎に必ず金属確認をしてください。 ・金属チェック用紙を記入して、撮影開始前にMRI室に届くようにしてください。 ・体内金属について検査の可否を該当診療科、病院に問い合わせしてください。 ・MRI室、放射線科で、危険と判断した場合は検査できないことがあります。
2020.4

## 看護部用
対象物 | 検査可否 | ☑ | 備考：該当する場合はチェックしてください。
ペースメーカ | △ |  | MRI対応の場合は循環器内科で日程を決め、循環器医師、 ME立ち合いのもとで可。
埋め込み型除細動器 | △
冠動脈ステント | △ |  | 術後6週間以上経過すれば可。
人工弁 | △ |  | 手術をした病院に確認が必要。
埋め込み心電計 | △
脳動脈瘤クリップ | △
静脈フィルター | △
透析シャント | △
乳房エキスパンダー | △
整形外科手術の金属 | △
脊髄電気刺激装置 | △ |  | 検査前にMRIモードに本人が変更する。技師2人で確認しノーマルモードで撮影。
人工内耳、人工中耳 | × |  | 破損する。
内視鏡クリップ | △ |  | オリンパス製のものは可。それ以外は不可。体外にでたら可。
避妊リング | △ |  | 金属でなければ可。
人工肛門 | △ |  | 外せない磁性体クリップがある場合は不可。
義眼 | △ |  | 取り外すか、金属がなければ可。
白内障レンズ | 〇
ヘルニアメッシュ | 〇
CVポート | 〇
歯科用インプラント | △ |  | 磁石で装着するタイプは磁力が低下する恐れあり。
美容形成用金糸 | △ |  | 発熱の恐れあり。患者の同意のもと注意して撮影。
入れ墨 | △
置き針 | △ |  | 施術したところに確認が必要。
脱着可能物
カラーコンタクトレンズ | × |  | 通常のコンタクトレンズ以外ははずして撮影。
アイメイク | × |  | 化粧を落とす。できないときは患者の同意のもと注意して撮影。
ホッカイロ | × |  | すべてはずして撮影。
補聴器 | ×
ニトロダーム | ×
その他、時計、装飾品、携帯電話、財布など | ×
〇：MRI検査可 △：条件付きMRI検査可 ×：MRI検査不可
・金属をMRI装置に持ち込むと、破損、発熱、誤作動、吸着事故、死亡事故につながる恐れがあります。 ・金属の有無だけでなく、MRI検査の可否を確認してください。 ・材質不明のものがある場合は撮影できません。治療を受けた病院にMRI検査の可否を確認してください。 ・MRI検査歴があっても新たに金属を挿入していることがあります。検査毎に必ず金属確認をしてください。 ・金属チェック用紙を記入して、撮影開始前にMRI室に届くようにしてください。 ・体内金属について検査の可否を該当診療科、病院に問い合わせしてください。 ・MRI室、放射線科で、危険と判断した場合は検査できないことがあります。
2020.3

## 看護部用 (2)
領域 | 対象物 | 検査可否 | ☑ | 備考：該当する場合はチェックしてください。
心臓 | ペースメーカ | △ |  | MRI対応の場合は循環器内科で日程を決め、 循環器医師、ME立ち合いのもとで可。
| 埋め込み型除細動器 | △
| 冠動脈ステント | △ |  | 術後6週間以上経過すれば可。
| 人工弁 | △ |  | 手術をした病院に確認が必要。
| 埋め込み心電計 | △ |  | 手術をした病院に確認が必要。
頭部 | 脳動脈瘤クリップ | △ |  | 手術をした病院に確認が必要。
| 人工内耳、人工中耳 | × |  | 破損する。
| 歯科用インプラント | △ |  | 磁石で装着するタイプは磁力が低下する恐れあり。
| 白内障レンズ | 〇
| 義眼 | △ |  | 金属がなければ可。
| 美容形成用金糸 | △ |  | 発熱の恐れあり。患者の同意のもと注意して撮影。
体幹部 | 整形外科手術の金属 | △ |  | 挿入した病院に確認が必要。
| 静脈フィルター | △ |  | 挿入した病院に確認が必要。
| 脊髄電気刺激装置 | △ |  | 検査前にMRIモードに本人が変更する。 技師2人で確認しノーマルモードで撮影。
| ヘルニアメッシュ | 〇
| CVポート | 〇
| 内視鏡クリップ | △ |  | オリンパス製のものは可。 それ以外は不可。体外にでたら可。
| シャント | △ |  | 挿入した病院に確認が必要。
| エキスパンダー | △ |  | 挿入した病院に確認が必要。
| 避妊リング | △ |  | 金属でなければ可。
| 人工肛門 | △ |  | 磁性体クリップがついてるものは不可。
装着物等 | ホッカイロ | × |  | 発熱、装置の破損の恐れあり。すべて外して撮影。
| 補聴器 | × |  | 破損する。はずして撮影。
| カラーコンタクトレンズ | × |  | 通常のコンタクトレンズ以外ははずして撮影。
| アイメイク | △ |  | 化粧を落とす。患者の同意のもと注意して撮影。
| 入れ墨 | △ |  | 発熱の恐れあり。患者の同意のもと注意して撮影。
| ニトロダーム | × |  | 発熱の恐れあり。はずして撮影。
| 置き針 | △ |  | 施術したところに確認が必要。
| その他、時計、装飾品、携帯電話、財布など | × |  | 破損する。はずして撮影。
〇：MRI検査可 △：条件付きMRI検査可 ×：MRI検査不可
・金属をMRI装置に持ち込むと、発熱、誤作動、吸着事故、死亡事故につながる恐れがあります。 ・金属の有無だけでなく、MRI検査の可否を確認してください。 ・材質不明のものがある場合は撮影できません。挿入した病院にMRI検査の可否を確認してください。 ・MRI検査歴があっても新たに金属を挿入していることがあります。検査毎に必ず金属確認をしてください。 ・MRI検査時には金属チェック用紙を記入して、撮影開始前にMRI室に届くようにしてください。 ・体内金属について検査の可否を放射線科に問い合わせして頂いても判断できません。 ・上記を参考に主治医の判断でMRI検査をするようにお願いします。
2020.3